Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do zadania pod nazwą:

„Zakup mobilnej stacji monitoringu hałasu

do realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mobilnej stacji monitoringu hałasu z masztem pomiarowym, pneumatycznym, zabudowanej na przyczepie typu cargo, wyposażonej m.in. w miernik poziomu dźwięku z kalibratorem, mikrofon z osłoną wszechpogodową, kontroler stacji wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem, stanowiący system do zbierania i transmitowania danych, ultrasoniczną stację meteorologiczną, kamerę IP oraz system radarowy do pomiaru struktury ruchu pojazdów.

Dostawa przedmiotu zamówienia odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca uruchomi i przetestuje wszystkie urządzenia oraz zademonstruje pełną sprawność mobilnej stacji monitoringu hałasu.

TABELA 1. WYMAGANIA OGÓLNE DLA WSZYSTKICH URZĄDZEŃ

| Opis | Wymagania minimalne | Opis oferowanej mobilnej stacji monitoringu, jej parametry i wyposażenie (zakreślić i wpisać odpowiednie) |
| --- | --- | --- |
| Dokumentacja | W dniu dostarczenia urządzeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu, dla każdego dostarczonego urządzenia, następującą dokumentację: pełną oryginalną dokumentację producenta z polskim tłumaczeniem, zawierającą instrukcję działania, obsługi (zapobiegawczej i naprawczej), konserwacji, rysunki, schematy, opis postępowania w przypadku wystąpienia awarii. Cała dokumentacja dostarczona w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz w formie elektronicznej w formacie *.pdf lub *.doc; karty gwarancyjne (od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia) wystawione przez Wykonawcę w formie papierowej; fabryczne świadectwa wzorcowania; świadectwo zatwierdzenia typu dla miernika poziomu dźwięku; świadectwa wzorcowania miernika poziomu dźwięku oraz kalibratora akustycznego, spójne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2005 wydane przez laboratorium wzorcujące, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie lub równoważne; świadectwo wzorcowania stacji meteo, spójne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2005, wydane przez laboratorium wzorcujące, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie lub równoważne; wraz z dostarczoną przyczepą typu cargo Zamawiający powinien otrzymać schemat instalacji elektrycznej świadectwo homologacji przyczepy | TAK / NIE |
| Dostawa i uruchomienie (instalacja, podłączenie, testowanie, demonstracja poprawności pracy) | Dostawa kompletnej stacji mobilnej wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, montażem i instalacją oraz demonstracją poprawności pracy w terminie do 25.09.2017 r. do siedziby Zamawiającego oraz demonstracją poprawności pracy. Wykonawca zapewni wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do montażu stacji mobilnej oraz realizację szkolenia instalacyjnego personelu WIOŚ. W ramach testowania i demonstracji poprawnej pracy przeprowadzona zostanie pełna procedura kalibracji/sprawdzenia aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z oprogramowaniem oraz sprawdzenie komunikacji układu zbierania danych. Wszystkie czynności wykonane przez Wykonawcę i podwykonawców muszą odpowiadać przepisom polskim i dobrej praktyce międzynarodowej w zakresie bhp i ochrony środowiska. | TAK / NIE |
| Szkolenie instalacyjne i jego zakres | W ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia dostawy przeprowadzenie 2-dniowego szkolenia instalacyjnego przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy w zakresie działania mobilnej stacji w terenie, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, łącznie w wymiarze nie mniej niż 12 godzin lekcyjnych, dla 3 pracowników WIOŚ, obejmującego: podstawowe zasady bezpieczeństwa obsługi i użytkowania przyrządów zasilanie przyrządów konfigurację parametrów pracy przyrządów przygotowanie do pracy przyrządów w terenie uruchomienie kompletnego systemu zainstalowanego w mobilnej stacji z minimum 1 godzinnym pomiarem prób obsługę oprogramowania i sporządzania raportów konserwację przyrządów, w tym m. in. procedurę kalibracji/sprawdzenia, programowania urządzeń, czyszczenia zasady zgłaszania serwisu (dane kontaktowe) zasady nieodpłatnego wsparcia technicznego w sprawach obsługi i aktualizacji oprogramowania przez minimum 5 lat od momentu podpisania protokołu odbioru obsługę techniczną mobilnej stacji omówienie instalacji elektrycznej stacji procedurę instalacji i uruchamiania wyposażenia dodatkowego rozpoznawanie awarii omówienie procedury instalacji, konfiguracji oraz obsługi technicznej kontrolera inne zagadnienia zalecane przez producenta Uruchomienie mobilnej stacji monitoringu hałasu wraz z oprzyrządowaniem musi być dokonane jako część programu szkolenia, aby umożliwić Zamawiającemu nabycie bezpośredniego doświadczenia w obsłudze. | TAK / NIE |
| Gwarancja | Wykonawca udzieli na każde urządzenie będące przedmiotem Zamówienia min. 36 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego (parametr podlega ocenie). Gwarancja zgodna z zaleceniami producenta oraz poniższymi warunkami: zgłoszenie awarii następuje telefonicznie lub mailowo i jest potwierdzone na adres e-mail czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia wynosi max. 72 godziny z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od prac (parametr podlega ocenie) wszelkie koszty związane z realizacją serwisu i gwarancji ponosi Wykonawca (np. koszty wysyłki, robocizna i części zamienne) faktyczną datę naprawy gwarancyjnej Wykonawca poświadcza w karcie gwarancyjnej wykonawca zapewni realizację świadczeń gwarancyjnych przez autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny przywrócenie zdolności pomiarowej urządzeń powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu pisemnego zgłoszenia wady (pocztą e-mail lub faxem). Powyżej tego okresu Wykonawca zapewni urządzenia zastępcze w okresie gwarancji: - pełna nieodpłatna obsługa serwisowa z dojazdem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, - przegląd okresowy co najmniej raz na 12 miesięcy lub częściej, z dojazdem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, zgodnie z zaleceniami producenta, z nieodpłatnym wykorzystaniem przewidzianych przez niego oraz dostarczonych przez Wykonawcę materiałów eksploatacyjnych, części zużywalnych, części zamiennych lub urządzeń zastępczych tego samego typu okres gwarancji ulega automatycznemu wydłużeniu o czas trwania naprawy | TAK / NIE gwarancja ………………………. czas reakcji serwisu ………………………. przegląd okresowy …………………….. |
| Serwis pogwarancyjny | Po upływie okresu gwarancji Wykonawca zapewni dostępność odpłatnego serwisu i części zamiennych przez okres minimum 5 lat. | TAK / NIE |

TABELA 2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA URZĄDZEŃ

| Poz. 2.1 Przyczepa typu cargo z masztem pomiarowym, pneumatycznym |
| --- |
| Opis | Wymagania minimalne | Opis oferowanej mobilnej stacji monitoringu, jej parametry i wyposażenie (zakreślić i wpisać odpowiednie) |
| Ogólne | fabrycznie nowa z produkcji seryjnej, rok produkcji: nie wcześniej niż 2017 r. przyczepa jednoosiowa w wersji cargo posiadająca homologację świadczącą o dopuszczeniu do ruchu po drogach publicznych o DMC max. 650 kg szerokość: zewnętrzna od 1,30 m do 1,50 m długość: zewnętrzna od 2,00 m do 2,20 m wysokość: zewnętrzna od 1,60 m, do 1,80 m | TAK / NIE szerokość:…………... długość:…………….. wysokość:…………... |
|  | ściany i dach wypełnione min. 40 mm materiałem termoizolacyjnym (wełną mineralną lub styropianem); dach i ściany malowane na biało (wewnątrz i na zewnątrz) osłonięte szczeliny wentylacyjne pozwalające na swobodną wymianę powietrza dostęp do przyczepy przez drzwi zamontowane w tylnej ścianie: ocieplone, w kolorze białym wyposażone w zamek patentowy, z minimum 3 kompletami kluczy | TAK / NIE |
|  | posiadająca wskaźniki pozwalające na ustawienie przyczepki w poziomie wyposażona w nogi stabilizujące, zapewniające bezpieczny, samodzielny postój stacji monitorowania hałasu w trybie roboczym, z wysuniętym masztem na maksymalną wysokość wyposażona w blokady kół odporne na przecinanie i wypuszczenie powietrza – min. 2 szt. | TAK / NIE |
|  | wyposażona w instalację niskoprądową i akumulatory o łącznej pojemności min. 400 Ah wraz systemem ładowania akumulatorów z sieci energetycznej 230 VAC wyposażona w dodatkowy komplet 4 akumulatorów EPS 200 Ah – 12 V wyposażona w instalację odgromową wyposażona w ogniwa solarne min. 260 W na dachu, pozwalające na ładowanie akumulatorów, również w czasie nieużywania do pomiarów wyposażona w niezabudowany UPS min. 1200 W z min. 3 gniazdami zasilającymi wyposażona we wskaźnik umożliwiający odczyt poziomu naładowania akumulatorów wyposażona w centralny wyłącznik zasilania bateryjnego umieszczony wewnątrz wyposażona w oświetlenie LED wewnątrz wyposażona w dwie lampy ostrzegawcze przenośne typu LED, kolor pomarańczowy wyposażona w koło zapasowe zamontowane wewnątrz wyposażona w podnośnik niskoprofilowy typu żaba min. 2,5 t, trójkąt ostrzegawczy, klucz do kół – min. 1 szt. wyposażona gaśnicę CO2 min. 2 kg zamontowaną nie dalej niż 30 cm od drzwi wyposażona w apteczkę pierwszej pomocy zamontowaną na stałe wewnątrz wyposażona w lornetkę o powiększeniu 10-30 x i średnicy obiektywu min. 50 mm wyposażona w min. 2 szt. kamizelek odblaskowych wyposażona w drabinkę teleskopową min. 3 m po rozłożeniu z uchwytem do zamontowania wewnątrz wyposażona w listwy umieszczone na burtach wewnątrz przyczepy, umożliwiające mocowanie akcesoriów za pomocą pasów transportowych z hakami wyposażona w min. 4 szt. pasów transportowych z hakami | TAK / NIE |
|  | wyposażona w walizkę narzędziową z wyposażeniem zawierającym co najmniej: miernik uniwersalny lutownica o mocy min 100 W zestaw kalafonia, cyna, zapasowe groty do lutownicy min. 5 szt. szczypce proste uniwersalne 160 mm izolowane 1000 V szczypce proste zwężane 160 mm izolowane 1000 V szczypce boczne tnące 160 mm izolowane 1000 V wkrętaki izolowane min. 4 szt. 1000 V: płaski – min. 2 szt., krzyżowy – min. 2 szt. klucze imbusowe hex z kulą 9 szt. 1,5 – 10 mm pęseta prosta 120 – 160 mm nóż monterski nóż z łamanym ostrzem, metalowa prowadnica z zestawem wymiennych ostrzy – min. 10 szt. latarka led z aluminiowym korpusem i paskiem na rękę i głowę taśma izolacyjna tekstylna/parciana o szer. min. 15mm i dł. min. 20mb – min. 2 szt. klucze płasko-oczkowe: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 mm młotek – min. 500 g | TAK / NIE |
|  | wyposażona w maszt pomiarowy: składany, zamontowany w sposób trwały, pod kątem 90 stopni do płaszczyzny podłogi system podnoszenia masztu oparty na mechanizmie elektryczno- pneumatycznym umożliwiający (po złożeniu) bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych posiadający pokrowiec na zewnętrzne części masztu wyposażony w środek do konserwacji masztu posiadający zestaw uchwytów, pozwalających na zainstalowanie wszystkich czujników pomiarowych stacji umożliwiający umieszczenie mikrofonu na wysokości 10 m nad poziomem gruntu | TAK / NIE |

| Poz. 2.2 Miernik poziomu dźwięku wraz z oprzyrządowaniem |
| --- |
| Opis | Wymagania minimalne |  |
| Miernik poziomu dźwięku wraz z oprzyrządowaniem instalowany w przyczepie typu cargo i kalibratorem | Fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji: nie wcześniej niż 2017 r., z mikrofonem prepolaryzowanym i przedwzmacniaczem zapewniającym zgodność z wymaganiami odnośnie zatwierdzenia typu klasy pierwszej. Wymagania minimalne: równoważny poziom dźwięku - LAeq poziom ekspozycji na dźwięk (pojedyncze zdarzenia akustyczne) – LAE (SEL) poziomy maksymalne i minimalne (RMS) – Lmax, Lmin analizy statystyczne sygnału akustycznego z określeniem poziomów statystycznych (min. zakres: L5, L10, L50, L90, L95) jednoczesny pomiar w trzech profilach jeden zakres pomiarowy - min 22 dB do max. 140 dB minimalny zakres częstotliwości 0,5 Hz -22 kHz filtry korekcyjne - A, C, Z, B, G stałe czasowe FAST, SLOW i IMPULSE detektor RMS cyfrowy lub równoważny zapis historii czasowej pomiarów z minimalnym krokiem od 2 ms funkcja generatora sygnałowego lub równoważna przedwzmacniacz mikrofon prepolaryzowany ½’’ osłona przeciwwietrzna dedykowana do przedwzmacniacza oraz mikrofonu pomiarowego przedmiotowego toru pomiarowego dźwięku osłona wszechpogodowa dedykowana do przedwzmacniacza oraz mikrofonu pomiarowego przedmiotowego toru pomiarowego dźwięku wyjście sygnału z miernika zapewniające zapis audio warunki środowiskowe pracy: temperatura: od -10 0C do +50 0C wilgotność: do 90% wilgotności względnej RH (bez kondensacji) interfejs USB pamięć wewnętrzna – nieulotna pamięć zewnętrzna (standardu flash) samodzielna praca miernika poza stacją zasilanie bateryjne na wymienne baterie AAA i zasilanie sieciowe przedłużacze do mikrofonu o długości 5 metrów - w ilości min. 2 szt. i 10 metrów - w ilości min. 2 szt. wzajemna kompatybilność podzespołów i elementów wyżej wymienionych walizka na przyrząd i akcesoria akumulatory wewnętrzne AAA - 4 komplety wraz z ładowarką akumulatorową z funkcją wykrywania pełnego naładowania i zabezpieczenia przed przeładowaniem pamięć wewn./karta pamięci wewn. (jeśli dotyczy) o poj. właściwej dla ww. założeń, wymagań oraz celów przedmiotowego projektu badań pamięć zewn. standardu flash z interfejsem USB o poj. właściwej dla ww. założeń, wymagań oraz celów przedmiotowego projektu badań licencja na zapis zdarzeń audio licencja na filtry 1/1 i 1/3 oktawy wbudowany interfejs Bluetooth wbudowany detektor osłony przeciwwietrznej wbudowany czujnik drgań informujący o wpływie wibracji przyrządu na pomiar dźwięku oprogramowanie komputerowe na PC do transmisji, wizualizacji oraz archiwizacji zbiorów danych pomiarowych dźwięku, a także wstępnej ich analizy i oceny możliwość modułowego zastosowania wyżej wymienionego oprogramowania na poziomie oraz w zakresie umożliwiającym podjęcie oraz realizację specjalistycznej, zaawansowanej, analizy i oceny dźwięku w środowisku, w tym, co najmniej: - analizy dźwięku oraz wyznaczenia, obowiązujących literą prawa oraz krajowymi aktami normatywnymi, wielkości i wskaźników, krótkookresowych oraz długookresowych, oceny dźwięku w środowisku; - analizy i oceny widma dźwięku w środowisku; - analizy i oceny statystycznej dźwięku (L5 - L95), dB, w środowisku; - analizy i oceny sygnału audio, w funkcji czasu (t), w czasie odniesienia (T), w środowisku, z licencją na moduł środowiskowy aktualne świadectwo zatwierdzenia typu miernika w Głównym Urzędzie Miar świadectwo wzorcowania miernika poziomu dźwięku, spójne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2005, wydane przez laboratorium wzorcujące, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie lub równoważne; zawierające zgodność z wymaganiami dla mierników posiadających zatwierdzenie typu dla klasy 1: „Miernik poziomu dźwięku zgłoszony do badań był poddany badaniom okresowym wyszczególnionym w PN-EN 61672 3:2007 dla klasy 1; dla warunków środowiskowych, w których wykonano badania, wynik badania był pomyślny. Ponieważ istnieje ogólnie dostępne zaświadczenie niezależnej organizacji badawczej odpowiedzialnej za zatwierdzanie wyników badań typu wykonanych zgodnie z PN EN 61672-2:2005, w którym stwierdza się, że dany typ miernika poziomu dźwięku spełnia wszystkie właściwe wymagania określone w PN EN 61672 -1:2005, miernik poziomu dźwięku zgłoszony do badań spełnia wymagania wyszczególnione w PN - EN 61672- 1:2005 dla klasy 1.” | TAK / NIE |
|  | Kalibrator akustyczny: fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji: nie wcześniej niż 2017 r. klasy 1 wg wymagań PN - EN 60942 : 2005 częstotliwość pracy: 1000 Hz poziom ciśnienia akustycznego (SPL) 94,0 dB oraz 114,0 dB możliwość kalibracji mikrofonów ½’’ dokładność kalibracji nie gorsza niż ± 0,3 dB kompatybilność wyżej wymienionego z jednostką przedmiotowego miernika dźwięku oraz toru pomiarowego dźwięku świadectwo wzorcowania kalibratora akustycznego spójne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2005, wydane przez laboratorium wzorcujące, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie lub równoważne - zawierające zgodność z wymaganiami o treści:„ W wyniku wzorcowania stwierdzono, że kalibrator akustyczny spełnia wymagania metrologiczne ustalone w normie PN-EN 60942 „Elektroakustyka. Kalibratory akustyczne”, dla przyrządów klasy dokładności 1” | TAK / NIE |
| System nadzoru, prezentacji i przetwarzania danych | Kontroler obsługujący i korelujący wszystkie podzespoły stacji: fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji: nie wcześniej niż 2017 r. zasilanie z sieci energetycznej 230 VAC i napięciem stałym 12 VDC wbudowane akumulatory o pojemności min. 12 Ah wskaźnik stanu naładowania wbudowanych akumulatorów pomiar temperatury i wilgotności wewnątrz kontrolera odczyt, rejestrację i przetwarzanie danych z: miernika poziomu dźwięku radarowego systemu klasyfikacji ruchu kamery wideo modułu pogodowego zapewnienie korelacji zarejestrowanych wskaźników akustycznych i pozaakustycznych gwarancja pełnej identyfikacji zarejestrowanych zdarzeń akustycznych w celu późniejszej ich analizy zapis wideo wraz z kompresją, skorelowany z zapisem audio niezależna praca kontrolera od ilości podłączonych komponentów (np. awaria lub celowe - odłączenie radaru/kamery/meteo) bezpieczne gromadzenie danych pomiarowych oraz ich transmisja do późniejszej analizy bezpośredni wgląd administratora do rejestru danych pomiarowych na stacji monitorującej praca w zakresie temperatur od –10 °C do + 40 °C oraz podczas opadów atmosferycznych alarmowanie o nieprawidłowościach pracy systemu z możliwością zdalnej diagnostyki układów pamięć stała (min. 80 GB), zapewniająca zapis wyników pomiarów bez konieczności kasowania lub przesyłania ich do serwera/komputera stacjonarnego przez min. 30 dni funkcja autostartu umożliwiająca zapewnienie nastawienia sesji pomiarowej z wyprzedzeniem (1 dniowym) transmisja danych pomiarowych z wykorzystaniem łącza bezprzewodowego (WiFi, GSM UMTS) i łącza przewodowego (LAN i USB) przenośny dysk zewnętrzny o poj. min. 1 TB – min. 1 szt. pamięć wymienna standardu Flash (USB) poj. min. 32 GB – min. 1 szt. | TAK / NIE |
|  | Oprogramowanie sterujące kontrolerem oraz oprogramowanie do prezentacji i analizy wszystkich danych zarejestrowanych przez kontroler, o poniższych parametrach: możliwość zapisu sygnałów w zdefiniowanych przez użytkownika przedziałach czasowych, krótszych od całkowitego czasu pomiarów przetwarzanie i prezentację (wizualizację) sygnałów mierzonych i innych rejestrowanych danych (audio, video), a następnie – ich przechowywanie w zdefiniowanych przez użytkownika przedziałach czasowych wykluczenie z dalszych analiz tych części sygnałów mierzonych, które: nie odpowiadają warunkom normowym (przekroczenia granicznych wartości parametrów) definiowane są na życzenie użytkownika eksport danych do oprogramowania zewnętrznego; minimalny zakres tworzenia zbiorów eksportowanych w formatach *.xls, *.txt, *.cvs. wizualizacja w zdefiniowanych przez użytkownika przedziałach czasu zmierzonych sygnałów akustycznych i pozaakustycznych, z zapewnieniem synchronizacji czasowej wszystkich sygnałów, możliwość płynnego skalowania wykresu przebiegu czasowego poziomu dźwięku po osi odciętych i rzędnych wyznaczanie (obliczanie) wartości wskaźników: poziomu równoważnego w zdefiniowanym przez użytkownika czasie (również uwzględniając czasy normatywne) poziomów ekspozycji dla wybranych zdarzeń elementarnych, wraz z zapisem wyników analiz (obliczeń) i danymi poza akustycznymi z przedziału czasu, który uwzględniono w tych analizach poziomów długookresowych - dzień, wieczór, noc pełne wersje instalacyjne oprogramowania do obróbki danych z kontrolera zapisane na nośniku optycznym lub USB licencja na oprogramowanie do analizy i prezentacji danych musi być wielostanowiskowa i umożliwiać dowolne instalowanie i przenoszenie oprogramowania bez potrzeby kontaktu z serwisem. Nieodpłatne wsparcie techniczne i serwis oprogramowania przez okres min. 5 lat | TAK / NIE |
| Moduł pogodowy przystosowany do instalacji na składanym maszcie | fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji: nie wcześniej niż 2017 r. ultrasoniczny pomiar: prędkości wiatru w zakresie min 0,1 - 60 m/s z dokładnością nie gorszą niż ±5% kierunku wiatru 0-359° z dokładnością nie gorszą niż ±5° pomiar temperatury powietrza w zakresie min od -40 °C do +60 °C, z dokładnością nie gorszą niż ±0,5°C pomiar wilgotności w zakresie od 0 do100% RH, dokładnością nie gorszą niż ±2% RH pomiar ciśnienia atmosferycznego w zakresie min od 600 hPa do 1100 hPa, z dokładnością nie gorszą niż ±0,5 hPa detekcja występowania opadów umożliwiająca transfer danych do kontrolera z wykorzystaniem protokołu MODBUS zestaw adapterów do montażu modułu pogodowego na maszcie samochodowym świadectwo wzorcowania spójne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 : 2005, wydane przez laboratorium wzorcujące, akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie lub równoważne; w zakresie: ciśnienie barometryczne (860; 920; 980; 1040, 1100) hPa. temperatura i wilgotność w punktach: -5°C (68, 98) %RH 0°C (47,98) %RH 21°C (20, 50, 98) %RH 40°C (50, 98) %RH przepływ w zakresie (0,5; 1,0; 1,5; 2,5 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0; 6,0 ; 10,0) m/s | TAK / NIE |
| Radarowy systemu pomiaru ruchu pojazdów | fabrycznie nowy z produkcji seryjnej, rok produkcji: nie wcześniej niż 2017 r. nie ingerujący w pas ruchu zapewniający zliczanie i podział pojazdów na klasy według wielkości (zgodnie z rozporządzeniem z dnia 02.10.2007r. Dz.U. Nr 192 poz.1392) zapewniający pomiar prędkości pojazdów wykonujący pomiary prostopadle do osi jezdni umożliwiający poprawną pracę w każdych warunkach pogodowych (mgła, deszcz, śnieg, etc.) umożliwiający pracę w temperaturze od - 40 °C do 70 °C umożliwiający praca również podczas zmiany organizacji ruchu (zwężenie jezdni lub odwrócenie kierunku jazdy na tym samym pasie) umożliwiający osiągnięcie dużej dokładności oraz poprawne wykrywanie aut zmieniających pas ruchu poprzez wykorzystanie szerokiego pasma roboczego min. 200 MHz umożliwiający wysoką dokładność przy pomiarze prędkości dzięki wykorzystaniu technologii podwójnego radaru (dual-radar) posiadający możliwość zdefiniowania co najmniej 3 klas pojazdów umożliwiający objęcie detekcją przynajmniej 8 pasów jezdni z możliwością zawężenia detekcji do 2 pasów, umożliwiający transfer danych do kontrolera stacji posiadający interfejs graficzny umożliwiający łatwą obsługę i zarządzanie całym systemem oraz łatwą interpretację wyników posiadający certyfikat CE wykonujący pomiary wielodobowe posiadający zestaw adapterów do montażu elementów modułu na składanym maszcie | TAK / NIE |
| Kamera IP przystosowana do instalacji na składanym maszcie | fabrycznie nowa z produkcji seryjnej, rok produkcji: nie wcześniej niż 2017 r. obudowa kamery odporna na warunki atmosferyczne, posiadająca klasę szczelności obudowy min. IP66 umożliwiająca zapis przy słabych warunkach oświetleniowych oraz w ciemności (posiadająca np. zintegrowany promiennik podczerwieni) posiadająca możliwość rejestracji poklatkowej (min. 5 klatek na sekundę) posiadająca rozdzielczość rejestrowanego obrazu min. 1920x1080pikseli posiadająca zasięg IR do 30m umożliwiająca pracę w temperaturze -10 ÷ +40°C posiadająca obsługę karty mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC o pojemności min. 128GB posiadająca zmienną ogniskową obiektywu z szerokim kątem widzenia wyposażona w wejście i wyjście audio wykonująca pomiary wielodobowe posiadająca zestaw adapterów do montażu elementów modułu na składanym maszcie | TAK / NIE |
| Okablowanie w mobilnej stacji monitorowania hałasu | Okablowanie zapewniające łatwe połączenie wszystkich elementów stacji przy maksymalnym wysunięciu masztu oraz przymocowane w sposób zapewniający unieruchomienie kabli po wysunięciu masztu. Przewody do urządzeń zainstalowanych na maszcie wykonane z materiału nie sztywniejącego na mrozie. | TAK / NIE |
| Dokumentacja dla przyrządów pomiarowych stacji | Dla każdego przyrządu Wykonawca dostarczy: instrukcje obsługi producenta w języku polskim licencje do oprogramowania świadectwa wzorcowania (jeżeli są wymagane) | TAK / NIE |
| Okres gwarancji i serwisu gwarancyjnego: | gwarancja minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru dostawy potwierdzona przez Wykonawcę wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca zapewnienie przez Wykonawcę naprawy miernika przez podmioty posiadające autoryzację producenta obsługa serwisu musi porozumiewać się w języku polskim lub Wykonawca zapewni tłumacza w kontaktach z użytkownikami końcowymi maksymalny czas reakcji na zgłoszone błędy i usterki będzie wynosił 72 godziny od chwili zgłoszenia awarii przez użytkownika końcowego (pomijając dni wolne od pracy) wsparcie techniczne w oparciu o telefon, fax, e-mail zapewnienie serwisu gwarancyjnego na warunkach minimalnych określonych W przypadku usuwania błędów i usterek w oprogramowaniu wprowadzonych na wniosek Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania nowej wersji oprogramowania wraz z dokumentacją techniczną. | TAK / NIE gwarancja ……………………. czas reakcji serwisu ………….………… |