Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak: IA.272.1.2016

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

do zadania pod nazwą:

„Zakup specjalistycznego laboratorium mobilnego

do realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego laboratorium mobilnego, składającego się z kontenera zamontowanego na przyczepie, wyposażonego w dwa poborniki pyłu PM10 i PM2,5, analizator dwutlenku siarki, system komunikacji i przekazywania danych, instalacje: elektryczną, odgromową i alarmową, klimatyzację, regał typu rack, układy poboru prób, zintegrowany zestaw meteorologiczny z masztem meteorologicznym oraz czujnikami kierunku i prędkości wiatru, temperatury, wilgotności, ciśnienia, wraz z dodatkowym wyposażeniem.

Odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca uruchomi i przetestuje wszystkie urządzenia oraz zademonstruje pełną sprawność specjalistycznego laboratorium mobilnego.

Tabela 1. Wymagania ogólne dla specjalistycznego laboratorium mobilnego:

| Lp. | Opis | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacja | 1. Pełna, oryginalna dokumentacja producenta z polskim tłumaczeniem, zawierająca: instrukcję obsługi, działania, konserwacji, rysunki, schematy, opis postępowania w przypadku wystąpienia awarii. 2. Cała dokumentacja w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu. 3. Cała dokumentacja dostarczona także w formie elektronicznej w formacie *.pdf lub *.doc (MS Word). 4. Stosowne dokumenty odbioru/wykonania instalacji elektrycznej zgodne z polskim prawem. 5. Dokumenty należy dostarczyć przy odbiorze. |
| 2. | Instalacja, testowanie, demonstrowanie poprawnej pracy | 1. Wszystkie czynności wykonane przez Wykonawcę muszą odpowiadać przepisom polskim i dobrej praktyce międzynarodowej w zakresie bhp i ochrony środowiska. 2. W ramach testowania i demonstracji poprawnej pracy przeprowadzona zostanie pełna procedura kalibracji/sprawdzenia analizatora dwutlenku siarki, poborników pyłu, zintegrowanego zestawu meteorologicznego oraz sprawdzenie komunikacji układu zbierania danych dokonfigurowanego do istniejącego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach systemu CAS-CS5. |
| 3. | Warunki gwarancji | 1. Okres gwarancji minimum 36 miesięcy. 2. Zgłoszenie awarii następuje telefonicznie, faxem lub e-mailem i jest potwierdzane elektronicznie na adres e-mail lub fax. Czas reakcji serwisu na zgłoszenie wynosi max. 72 godziny. 3. W przypadku awarii urządzenia - naprawa lub wymiana na urządzenie zastępcze tego samego typu na okres naprawy. Przywrócenie zdolności pomiarowej urządzenia (naprawa lub wymiana na urządzenie zastępcze tego samego typu) nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu zgłoszenia awarii. W okresie gwarancji pełna obsługa serwisowa z dojazdem do siedziby Zamawiającego, przegląd okresowy co najmniej raz na 12 miesięcy lub częściej zgodnie z zaleceniami producenta, z wykorzystaniem przewidzianych przez niego oraz dostarczonych przez Wykonawcę części zużywalnych. Okres gwarancji ulega automatycznemu wydłużeniu o czas trwania naprawy. Wsparcie techniczne w oparciu o telefon, fax, e-mail. |
| 4. | Szkolenie, testowanie, demonstrowanie poprawnej pracy urządzenia | Szkolenie na miejscu u odbiorcy musi zawierać przynajmniej: procedurę kalibracji/sprawdzenia, programowania urządzenia, czyszczenia, obsługę bieżącą, rozpoznawanie awarii oraz inne zagadnienia zalecane przez producenta. Przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej 3 osób, trwającego nie mniej niż 6 godzin, w ciągu 5 dni roboczych, licząc od dnia dostawy. |
| Tabela 2. Wymagania szczegółowe dla poszczególnych elementów i urządzeń |
| Mobilny kontener – 1 szt. |
| Lp. | Opis | Wymagania zamawiającego |
| 1. | Ogólne | Dla dostarczonego kontenera pełna, oryginalna dokumentacja producenta z polskim tłumaczeniem, zawierająca: instrukcję konserwacji, rysunki, schematy. Cała dokumentacja w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu. Cała dokumentacja dostarczona także w formie elektronicznej w formacie *.pdf, lub *.doc (MS Word). Stosowne dokumenty odbioru/wykonania instalacji elektrycznej zgodne z polskim prawem. Dokumenty należy dostarczyć przy odbiorze. |
| 2. | Zasilanie urządzeń | Podstawowe parametry prądu zasilającego wszystkie urządzenia: 230V, maksymalne obciążenie kontenera – 6 kW |
| 3. | Instalacja elektryczna | 1. Instalacja elektryczna: a) wyłącznik różnicowo prądowy, b) zabezpieczenia obwodów poprzez zabezpieczenia nadmiarowo – prądowe, c) system automatycznie rozłączający zasilanie urządzeń pomiarowych w przypadku przekroczenia wewnątrz kontenera temperatur progowych zadanych przez użytkownika, d) oświetlenie ledowe rozmieszczone równomiernie na powierzchni sufitu z włącznikiem bezpośrednio przy ścianach uchylnych, e) min. 8 gniazd wewnątrz kontenera rozłożonych w części posadowienia aparatury pomiarowej, f) osobne obwody dla: - aparatury pomiarowej, - instalacji ogrzewania i klimatyzacji, - gniazd wewnętrznych, - gniazd zewnętrznych, - oświetlenia, - instalacji alarmowej, g) uziemienie kontenera. Zamawiający w dniu odbioru Przedmiotu zamówienia otrzyma: - schemat instalacji elektrycznej, - protokół z pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, - protokół z pomiaru rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, - protokół z badania charakterystyki wyłącznika różnicowo – prądowego, - protokół z badania rezystancji uziemień roboczych i ochronnych, - dokumentację elektryczną powykonawczą. Wszystkie elementy instalacji zgodne z polskimi przepisami i standardami. Kanały instalacyjne z PCV, których przekrój posiada wymiary minimalne 50 mm x 100 mm |
| 4. | Wymiary kontenera | Szerokość zewnętrzna: 100 – 130 cm Długość zewnętrzna: 200 – 230 cm Wysokość zewnętrzna: 190 – 220 cm |
| 5. | Konstrukcja kontenera | 1. Konstrukcja kontenera aluminiowa spawana, samonośna. 2. Ściany i dach o grubości min. 40 mm wykonane z warstwowej płyty aluminiowej z wypełnieniem styropianowym. 3. Dach i ściany malowane na biało (wewnątrz i na zewnątrz). 4. Konstrukcja kontenera winna być wodoszczelna. 5. Kontener ma być dostarczony w całości. 6. Boczne ściany kontenera otwierane do góry (uchylne) z zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu opadaniu (Rysunek 3 w załączeniu), zamykane na zamek. 6. Wejście na dach za pomocą przenośnej drabiny przechowywanej wewnątrz kontenera. |
| 6. | Zapewnienie odpowiednich warunków wewnętrznych | 1. Klimatyzator pozwalający na regulację temperatury +/– 2°C utrzymujący temperaturę wewnątrz kontenera na poziomie 21°C o wydajności chłodzenia min. 2,4 kW - zainstalowany na krótszej ścianie. 2. Żaden element klimatyzatora nie może wystawać poza boczne (dłuższe) ściany kontenera. 3. Grzejnik elektryczny o mocy min 2kW sterowany z jednego sterownika z klimatyzatorem - zainstalowany na ścianie wewnątrz kontenera. 4. Zintegrowana instalacja automatycznego grzania i klimatyzacji pozwalająca na ogrzewanie i chłodzenie kontenera przy temperaturach zewnętrznych co najmniej –30 do +40°C . 5. Osłonięte szczeliny wentylacyjne pozwalające na swobodną wymianę powietrza. 6. Ciągły monitoring temperatury panującej wewnątrz kontenera z bieżącą transmisją wyników pomiaru temperatury do dataloggera. |
| 7. | Pomiary meteorologiczne (szczegółowe wymagania w V. d) | 1. Maszt meteorologiczny mocowany wewnątrz kontenera - pneumatyczny, rozkładany na wysokość min. 5,0 m, wysokość masztu po złożeniu, w pozycji transportowej, licząc od gruntu, nie więcej niż 3,0 m. 2. Czujniki prędkości i kierunku wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie. 3. Rejestracja i odczyt wartości średnich z co najmniej 1 godziny. Rejestracja danych z pomiarów ciągłych z eksportem do programu CAS-CS5. 4. Temperatura pracy stacji meteorologicznej: co najmniej od –30 do +40°C . |
| 8. | Manifold | System poboru próby spełniający wymagania norm PN-EN 14212, PN-EN 14211, PN-EN 14626, PN-EN 14625, a w szczególności: 1. ma zapobiegać dostawaniu się wody do systemu poboru próby; 2. kołnierz na przejściu przez dach zapobiegający przeciekom; 3. wykonany z materiałów inertnych określonych w w/w normach (szkło borokrzemowe lub równoważny); 4. przezroczysty i tak zbudowany, aby po wejściu do stacji można było łatwo sprawdzić stan zabrudzenia manifoldu bez jego demontażu lub jego części; 5. łatwo rozbieralny; 6. posiada czujnik przepływu informujący o przepływie w manifoldzie z możliwością podłączenia do dataloggera (będącego na wyposażeniu mobilnego laboratorium) – podłączenie i prezentacja poprawności transmisji danych.; 7. wentylator/system wydmuchujący powietrze z manifoldu na zewnątrz.; 8. wlot manifoldu ok. 1,0 -1,2 m nad poziomem dachu.; 9. osłona od uszkodzeń powyżej poziomu dachu.; 10. manifold typu pionowego z minimum 6 portami wejściowymi; 11. czas przebywania próbki w układzie < 5 sek. |
| 9. | Inne | 1. Alarm antywłamaniowy z sygnalizacją otwarcia ścian uchylnych (uproszczona instrukcja do programowania-należy dostarczyć przy odbiorze). 2. Kabel min. 30 m do zasilania kontenera (1 szt.) do wykorzystywania w różnych warunkach pogodowych. 3. Mocowanie manifoldu wewnątrz kontenera na czas transportu. 4. Oświetlenie wnętrza kontenera. 5. Niezbędne przepusty w dachu do dostarczonych poborników pyłu i manifoldu (Rysunek 1 w załączeniu). 6. Wszystkie przepusty szczelnie zaślepiane na czas niekorzystania z nich. 7. Kontener na regulowanych nogach z „płaską stopą” umożliwiającą wypoziomowanie kontenera oraz z podstawą zapobiegającą zapadaniu się kontenera. 8. Ochrona kontenera zgodna z polskimi normami o ochronie odgromowej. 9. Drabina aluminiowa rozsuwana min. 200 cm z atestami mieszcząca się w kontenerze na czas transportu |
| 10. | Datalogger CS Mk5 firmy CSMS lub równoważny, zapewniający pełną kompatybilność z systemem łączności gromadzenia weryfikacji danych pomiarowych, wykorzystywanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach tj. CAS–CS5 | Datalogger (z niezbędnymi licencjami) wraz z pobornikami, miernikiem oraz z urządzeniami zapewniającymi komunikację ma być zainstalowany i dokonfigurowany do istniejącego w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Kielcach systemu CAS-CS5. Wykonany w jednej zespolonej obudowie do rack 19". - co najmniej 8 wejść analogowych ADC -10V..+10V lub 0..20 mA.; - co najmniej 8 wejść cyfrowych. Możliwość komunikacji dataloggera z pobornikami LVS. Router GSM WiFi zasilany prądem elektrycznym z anteną zewnętrzną z opłaconym Internetem LTE (co najmniej 6Gb miesięcznie) na okres 2 lat. UPS o mocy min 1300 W przy obciążeniu 300 W, czas podtrzymania min. 25 min. Urządzenie pamięci masowej (przenośny nośnik danych) o pojemności min. 1 Tb do przechowywania kopii zapasowej. Licencje należy dostarczyć przy odbiorze. |
| 11. | Wyposażenie inne | 1. Regał typu rack na mierniki (min. 4 komplety szyn do mocowania mierników w regale, 19 cali, na całą wysokość kontenera), sztywno umocowany, pozwalający na transport urządzeń w nim zamontowanych. 2. Zestaw serwisowo-obsługowy z narzędziami (walizka lub torba) zawierający co najmniej: - wkrętak akumulatorowy - szczypce tnące boczne 180 mm - klucz nastawny 200 mm - szczypce hydrauliczne nastawne 250 mm - szczypce wydłużone proste 180 mm - szczypce typ kombinerki 150 mm - szczypce do izolacji 180 mm - szczypce zaciskowe 200 mm - młotek - klucze płasko-oczkowe z grzechotką 8-19 mm - klucze imbusowe 1.5-10 mm - zestaw bitówV3-V7 ; VPH.0-VPH.4 ; VPZ.1-VPZ.2; VT-10-VT-35 ; V.3-V.8 - komplet kluczy nasadowych 1/4 ̎ ; 1/2 ̎ - grzechotki: 1/4 ̎ ; 1/2 ̎ - bit holder – uchwyt do bitów - bit handle – uchwyt bitów -wkrętaki płaskie: 6x38; 3,2x75; 5x100; 6x100; 8x150 mm. -wkrętaki krzyżowe: PH0x75; PH1x75; PH2x38; PH2x100; PH3x150 -przedłużkę magnetyczną - tester napięcia - przedłużkę teleskopową - klucze typu torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 Wszystkie klucze, śrubokręty, końcówki śrubokrętowe ze stali chromowo-wanadowej. Kompresor (sprężarka) bezolejowy ze zbiornikiem, z wężem pneumatycznym i pistoletem do przedmuchiwania, o parametrach: - napięcie zasilania - 230V - pojemność zbiornika –od 6 do 8 l - ciśnienie nominalne – od 6 do 10 bar |
| 12. | Instalacja wyposażenia | Instalacja w regale typu rack dataloggera CS Mk5 firmy CSMS lub równoważnego, zapewniającego pełną kompatybilność z systemem łączności gromadzenia weryfikacji danych pomiarowych tj. z CAS-CS5, wykorzystywanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. Instalacja masztu meteo wraz z czujnikami, uruchomienie transmisji danych z czujników do będącego na wyposażeniu stacji dataloggera za pomocą złącza cyfrowego. Po montażu demonstracja poprawnej pracy układu datalogger-czujniki. |
| Przyczepa do przewozu kontenera – 1 szt. |
| Lp. | Nazwa | Wymagania zamawiającego |
| 1. | Ogólne | Fabrycznie nowa, rok produkcji 2016. Przyczepa zarejestrowana przez Wykonawcę na Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. W tym zakresie Zamawiający wyda stosowne upoważnienia. Przyczepa o DMC max. 700 kg, jednoosiowa. System umożliwiający łatwy montaż i demontaż kontenera na przyczepie dwóm osobom, bez konieczności użycia dodatkowego sprzętu (np. dźwigu). Przyczepa wyposażona w hamulec najazdowy i co najmniej jedno pełnowymiarowe koło zapasowe. Blokada postojowa zaczepu. Możliwość stabilnego ustawienia przyczepy bez samochodu z regulacją wysokości (np. nóżka z płaską stopą i z kółkiem zabezpieczającym). Szerokość rozstawu kół większa niż szerokość kontenera (całe koła poza obrysem przyczepy ) – Rysunek 2 w załączeniu. Wymiary przyczepy dostosowane do transportu kontenera. 10. Koła przyczepy o średnicy max 12 cali. |
| Poborniki pyłu PM10 i PM2,5 – 2 szt. |
| Lp. | Nazwa | Wymagania zamawiającego |
| 1. | Wymagania ogólne | Pełna oryginalna dokumentacja producenta z polskim tłumaczeniem, zawierająca: instrukcję działania, obsługi, konserwacji, rysunki, schematy, dane techniczne pobornika, kartę gwarancyjną fabryczne świadectwo wzorcowania urządzenia, świadectwo wzorcowania z odniesieniem do wymogów zachowania spójności pomiarowej parametrów funkcjonalnych urządzeń (przepływ, temperatura, ciśnienie) . – dla każdego pobornika Cała dokumentacja w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu. Cała dokumentacja dostarczona także w formie elektronicznej w formacie *.pdf, lub *.doc (MS Word). Dokumenty należy dostarczyć przy odbiorze. |
| 2. | Parametry techniczne - minimalne | Metoda poboru - zgodna z PN-EN 12341. Potwierdzenie równoważności / Certyfikaty, znak CE - dokumenty należy dostarczyć przy odbiorze - dla każdego pobornika |
| 3. | Pobór próby/Separacja pyłu | Głowica PM10 µm i PM2,5 µm, zgodna z normą PN-EN 12341: - aktywny system chłodzenia układu poboru próby, - aktywny system chłodzenia filtrów, zapewnienie temperatury filtrów wyeksponowanych <23ºC, - utrzymanie różnicy temperatury zewnętrznej nie większej niż 5ºC przy średniej temperaturze 20ºC, - umożliwiająca pobieranie strumienia powietrza 2,3 m3/h, - wykonanie ze stali nierdzewnej, anodowanego aluminium lub stopu aluminium, - otwory wlotowe do głowicy osłonięte przed opadami deszczu i śniegu. |
| 4. | Pompa / Przepływ | Pompa łopatkowa o wydajności powyżej 3 m3/h, możliwość ustawienia przepływu w zakresie 1,5-3 m3/h, automatyczna kompensacja przepływu w zależności od temperatury i ciśnienia, dokładność regulacji przepływu ≤ ±2%, zabezpieczenie przed przeciążeniem - dla każdego pobornika |
| 5. | Dodatkowe wyposażenie | Zapasowa pompa – 1 szt., Łopatki pompy – 3 kpl, Filtry pompy – 3 kpl, Smar do smarowania głowicy impaktowej - 10 szt. x min. 30g Filtry kwarcowe do poboru pyłu firmy Whatman Grade QMA o numerze katalogowym 1851-047 w ilości 2000 szt. lub równoważne (Wykonawca przy odbiorze Przedmiotu zamówienia załączy raport z wykonania badań równoważności, wykonany przez laboratorium akredytowane, tzn. posiadające w momencie wykonywania badań akredytację na normę PN-EN ISO/IEC 17025 w zakresie przeprowadzanych badań) |
| 6. | Pomiar i rejestracja parametrów pracy | Przyrząd musi zapewnić rejestrację przynajmniej następujących parametrów: - data i godzina początku i końca próby, - przerwy w poborze, - sumaryczny czas poboru dla każdej próby, - sumaryczny przepływ (objętość) dla pojedynczego filtra dla warunków rzeczywistych oraz przeliczony dla zaprogramowanych warunków odniesienia (ciśnienie i temperatura). Przyrząd musi zapewniać ciągły pomiar i możliwość odczytu na wbudowanym wyświetlaczu przynajmniej następujących parametrów: - aktualne natężenie przepływu próby podany w l/min, - temperatura powietrza zewnętrznego, - ciśnienie atmosferyczne, - aktualna data i godzina, - aktualny numer filtra biorącego udział w pomiarze. Pojemność pamięci wewnętrznej – min. 100 pomiarów. Odczyt danych z pamięci urządzenia nie może powodować ich wykasowania. Odczyt zgromadzonych danych do pobrania (skopiowania) możliwy za pomocą łącza RS 232, USB - należy dostarczyć odpowiednie oprogramowanie komunikacyjno-obsługowe. Pamięć rejestratora pobornika powinna być odporna na przerwy w zasilaniu energią elektryczną. Po przerwie w zasilaniu pobornik powinien włączyć się automatycznie i kontynuować pobór. - dla każdego pobornika |
| 7. | Oprawka filtra | Umożliwiająca zastosowanie filtrów o średnicy 47 mm . Powierzchnia czynna filtracji 40-41 mm. Wykonanie ze stali nierdzewnej, anodowanego aluminium, PTFE (teflon), POM (polioksymetylen) i/lub poliwęglanu. - dla każdego pobornika |
| 8. | Zmieniacz filtrów | Zmieniacz filtrów musi być wyposażony w podajnik filtrów o pojemności minimum 15 oprawek z filtrami. Sposób wymiany filtrów musi zapewniać ciągłą pracę urządzenia, tzn. wymiana/dołożenie filtrów dowolnej ilości filtrów (w zakresie 1 szt. do 15 szt.) w dowolnym momencie poboru próby nie może powodować konieczności zatrzymania pracy pobornika (poboru próby) i jego ponownego programowania. Wkład pojemnika powinien być wymienny, umożliwiający załadowanie oprawek z filtrami do wkładu w laboratorium oraz załadowanie/rozładowanie do/z pobornika wkładu z filtrami. Konstrukcja wkładu podajnika powinna umożliwiać wykorzystanie go jako pojemnika transportowego (czyli zabezpieczać filtry przed uszkodzeniem) i znacznym wpływem zewnętrznych warunków atmosferycznych lub należy dostarczyć dodatkową zewnętrzną kasetę, która będzie spełniać ww. warunki. - dla każdego pobornika |
| 9. | Programowanie | Programowanie czasu poboru: rozpoczęcie i zakończenie poboru, bez przerwy w poborze (różne interwały czasowe pobornika ). Programowanie lub zmiana programu nie może powodować wykasowania danych zgromadzonych w pamięci urządzenia. Minimalna rozdzielczość czasu programowania – 1 minuta. Programowanie podstawowe za pomocą klawiatury pobornika; menu w języku polskim i innym. Urządzenie musi mieć możliwość zaprogramowania sekwencji pomiarowej tak, aby czynność wymiany/dołożenia filtrów oraz programowania nie powodowała konieczności zatrzymania i ponownego uruchomienia pobornika. Pamięć programatora powinna być odporna na przerwy w zasilaniu energią elektryczną, po powrocie zasilania pobornik powinien automatycznie podjąć dalszą pracę zmieniacza. Wbudowany wyświetlacz - możliwość kontroli podstawowych parametrów pracy (przepływ, temperatura, ciśnienie), menu w języku polskim i innym. Urządzenie musi mieć możliwość podłączenia cyfrowo za pomocą protokołu do datalggera umieszczonego w kontenerze oraz możliwość odczytu przynajmniej takich parametrów jak: aktualny przepływ w l/min, temperatura, stan pracy. Wyposażenie stanowiące integralną część pobornika tj. 3 komplety wkład/kaseta podajnika filtrów z minimum 30 oprawkami filtrów. Obudowa zewnętrzna - odporna na warunki atmosferyczne, zapewniająca poprawne funkcjonowanie w zakresie temperatur co najmniej –30 do +40°C . Wlot czerpni pobornika dostosowany tak, aby po instalacji urządzenia w kontenerze wystawał nie mniej niż 80 cm nad krawędź dachu, a nie więcej niż 120 cm nad krawędź dachu. Temperatura pracy - zakres pracy dla próbkowanego powietrza co najmniej –30 do +40°C Zasilanie - 230V, 50 Hz - dla każdego pobornika |
| 10. | Części zużywalne | Wykonawca zapewni dla dostarczonych poborników wszystkie części zużywalne niezbędne do ich eksploatacji przez okres trwania gwarancji. |
| Analizator dwutlenku siarki – 1 szt. |
| Lp. | Nazwa | Wymagania zamawiającego |
| 1. | Producent, model i rok produkcji urządzenia | Urządzenie fabrycznie nowe z produkcji seryjnej, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2016. |
| 2. | Metoda pomiaru | Ciągły pomiar automatyczny metodą fluorescencji zgodnie normą PN-EN 14212 lub równoważną. |
| 3. | Certyfikat | Raport z badań zgodności z normą PN-EN 14212 lub równoważną. Badania i raport wykonane przez akredytowane laboratorium (w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 lub równoważną) w zakresie przeprowadzonych badań. Okres ważności akredytacji musi obejmować całość czasu wykonywania badania i raportu. Całość raportu w języku polskim w formie pliku *.pdf lub *.doc (MS Word) oraz część zawierającą wnioski w formie drukowanej: - w języku polskim (gdy całość raportu dostarczono w formie pliku w języku polskim) lub w języku obcym i przetłumaczone na język polski – należy dostarczyć przy odbiorze. |
| 4. | Zakres pomiarowy | Programowalny w granicach minimum od 0..100 ppb do 0..10 ppm |
| 5. | Dopuszczalna temperatura pracy | co najmniej + 5.. + 35 °C |
| 6. | Liniowość | ≤ 1% zakresu pomiarowego |
| 7. | Granica wykrywalności (LDL) | ≤ 0,5 ppb |
| 8. | Dryft ZERO | < 1 ppb/24h |
| 9. | Dryft SPAN | < 1 % zakresu/7 dni |
| 10. | Pomiar i prezentacja przepływu i ciśnienia | I. Informacja o przepływie próby musi być łatwo dostępna, dopuszczalne są następujące rozwiązania: 1. prezentacja wartości w jednostkach przepływu; 2. wizualizacja na ekranie wyświetlacza analizatora; 3. informacja o poprawności przepływu np. OK dla prawidłowych wartości przepływu; Fail, Alarm dla wartości nieprawidłowych II. Mierzone ciśnienie próby musi być wyrażone w jednostkach ciśnienia . |
| 11. | Obudowa | Zewnętrzne wymiary obudowy muszą umożliwiać montaż analizatora w standardowym stojaku 19”. |
| 12. | Zawory Sample-Zero-Span | Analizator musi być wyposażony w wewnętrzne zdalnie sterowane elektrozawory Sample-Zero-Span. Musi istnieć możliwość przełączania zaworów z poziomu menu analizatora. |
| 13. | Filtr wejściowy w torze poboru próby (oczyszczanie próbki) | Filtr PTFE o średnicy 47 mm - oprawa filtra musi być zainstalowana przed wejściem próby (Sample) do zaworów Sample-Zero-Span analizatora, dopuszczalne jest zainstalowanie oprawy filtra na wężyku teflonowym między czerpnią poboru próby a wejściem Sample analizatora . |
| 14. | Sposób kalibracji Zero-Span | Zewnętrzny (z kalibratora wielogazowego). Podłączenie gazu wzorcowego przez wejście Span. Musi być zapewniona możliwość wpisania i zapamiętania wartości oczekiwanej Span. Kalibracja poprzez zatwierdzenie oczekiwanej wartości dla Zero oraz dla Span. |
| 15. | Zasilanie | Jednofazowe 230V AC 50Hz. Po przerwie w zasilaniu analizator powinien włączyć się automatycznie i kontynuować pomiar. |
| 16. | Części zużywalne | Wykonawca zapewni dla dostarczonego analizatora wszystkie części zużywalne niezbędne do jego eksploatacji przez okres trwania gwarancji. |
| 17. | Dodatkowe wyposażenie serwisowe | 1. Filtry PTFE o średnicy 47 mm – 50 szt. 2. Lampa UV – 1 szt. 3. Zestaw naprawczy pompy – 2 szt. |
| 18. | Komunikacja | Przynajmniej: 1. Cyfrowa - dwukierunkowa komunikacja szeregowa poprzez port RS-232; mierzone wartości i ich status, odczyt parametrów wewnętrznych, zamiana konfiguracji, zdalne sterowanie zaworów Sample-Zero-Span. Łącze szeregowe musi obsługiwać przynajmniej jeden protokół transmisji kompatybilny z zainstalowanym dataloggerem . 2. We/wy Ethernet (możliwość przypisania stałego publicznego adresu IP, DHCP). 3. Należy dostarczyć oprogramowanie do ww. funkcji (pkt. 1. i 2.) – tj. program do komunikacji i zbierania danych z analizatora oraz kabel połączeniowy analizator-datalogger (przy odbiorze). 4. We/wy analogowe – wartości mierzone (sygnał wyjściowy 0-10V, 0-5V, 0-1V lub 4-20mA), status wartości mierzonej (normalny, awaria, ZERO, SPAN), sterowanie zaworów Sample-Zero-Span. |
| 19. | Dostawa, instalacja, uruchomienie | Wykonawca zainstaluje i uruchomi analizator w mobilnym laboratorium. Analizator należy zainstalować w stojaku 19”. Wszelkie prace podłączeniowe Wykonawca wykona we własnym zakresie. Wykonawca zapewni wszelkie materiały i narzędzia niezbędne do montażu i podłączenia analizatora. Przy współpracy Zamawiającego, uruchomi transmisję danych z analizatora do zainstalowanego dataloggera przez złącze szeregowe. W przypadku zaistnienia problemów z uruchomieniem transmisji danych z dataloggera na serwer, wymagających dodatkowych prac ze strony producenta serwera (firmy CSMS), Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z ww. i jeżeli będzie to konieczne do poniesienia ewentualnych kosztów tych prac. |
| Zintegrowany zestaw meteorologiczny wyposażony w co najmniej czujnik kierunku i prędkości wiatru, temperatury, wilgotności względnej i ciśnienia atmosferycznego oraz maszt meteorologiczny – 1 zestaw. |
| Lp. | Nazwa | Wymagania zamawiającego |
| 1. | Ogólne | Fabrycznie nowy (rok produkcji 2016), z produkcji seryjnej. Czujniki zintegrowane, zespolone w jednym elemencie. |
| 2. | Wzorcowanie | Świadectwo wzorcowania dla czujników, dostarczone przy instalacji tych urządzeń – w formie papierowej w języku polskim. Świadectwa wzorcowania - ze znakiem akredytacji na PN-EN ISO/IEC 17025 Dokumenty należy dostarczyć przy odbiorze. |
| 3. | Rejestracja danych pomiarowych | Rejestracja i odczyt wartości średnich co najmniej: 1 godz. Rejestracja danych z pomiarów ciągłych z eksportem do programu CAS-CS5, wykorzystywanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach. |
| 4. | Inne | Zabezpieczenia przeciwprzepięciowe |
| Czujnik kierunku i prędkości wiatru |
| 5. | Metoda pomiaru | Ultradźwiękowy anemometr |
| 6. | Jednostki | Prędkość: m/s Kierunek: stopień |
| 7. | Zakres pomiarowy | Prędkość co najmniej od 0 do 60 m/s Kierunek 0÷360º |
| 8. | Dokładność | Prędkość: - w zakresie od 0 do 35 m/s – ≤ ±3% - w zakresie od 35 do 60 m/s – ≤ ±5% Kierunek: ≤ ±3% |
| 9. | Rozdzielczość | Prędkość: ≤ 0,1 m/s Kierunek: ≤1º |
| 10. | Temperatura pracy | Co najmniej od –30 do +40°C |
| Czujnik temperatury i wilgotności względnej |
| 11. | Zakres pomiarowy | Temperatura: co najmniej od -30ºC do +40ºC Wilgotność: 0 - 100 % RH |
| 12. | Dokładność | Temperatura: ≤ ±0,3ºC Wilgotność: od ±2% do ±5% RH przy 0 - 100 % RH |
| 13. | Rozdzielczość | Temperatura: 0,1ºC Wilgotność: ≤ 1% RH |
| 14. | Temperatura pracy | Co najmniej od –30 do +40°C |
| Czujnik ciśnienia atmosferycznego |
| 16. | Zakres pomiarowy | Ciśnienie: od 300 do 1200 hPa |
| 17. | Dokładność | ≤ ±1,5 hPa |
| 18. | Rozdzielczość | ≤ 1 hPa |
| 19. | Temperatura pracy | Co najmniej od –30 do +40°C |
| Maszt meteorologiczny |
| 20. | Ogólne | Fabrycznie nowy (rok produkcji 2016), z produkcji seryjnej |
| 21. | Wysokość | Rozkładany na wysokość min 5,0 m nad poziom terenu. Wysokość masztu po złożeniu, w pozycji transportowej, licząc od gruntu, nie więcej niż 3,0 m. |
| 22. | Konstrukcja | Maszt meteorologiczny– pneumatyczny rozkładany. |
| 23. | Instalacja | Maszt mocowany wewnątrz kontenera. Połączenie czujników z dataloggerem w kontenerze za pomocą kabli transmisyjnych. Uruchomienie transmisji danych z czujników do będącego na wyposażeniu kontenera dataloggera za pomocą złącza cyfrowego. Po montażu demonstracja poprawnej pracy układu datalogger-czujniki. |
| 24. | Kabel połączeniowy | Kabel ekranowy, przystosowany do długotrwałego użytku zewnętrznego. Materiały wykorzystane do budowy muszą zapewnić odporność na warunki atmosferyczne. Złącze przy czujniku wypełniające wymagania współczynnika ochrony IP65. |

Rysunek 1:

Proponowany schemat rozmieszczenia poszczególnych urządzeń w kontenerze.

ŚCIANA OTWIERANA DO GÓRY (uchylna)

ŚCIANA OTWIERANA DO GÓRY (uchylna)

200-230 cm

Rysunek 2:

Schemat przyczepki pod kontener

Rysunek 3:

Przekrój kontenera

# Text boxes

KLIMATYZATOR

REAGAŁ TYPU RACK  19 cali

SZYNY  WYSUWANE

LVS

LVS

SKRZYNKA

ELEKTRYCZNA

MANIFOLD

minimum 100cm

GRZEJNIK

100 -130 cm

cmcmcm

KOŁO

ŚCIANA OTWIERANA DO GÓRY (uchylna)

ŚCIANA OTWIERANA DO GÓRY (uchylna)